| WYTYCZNE GUM JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ 1440 dotyczące zawartości dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia procedury oceny zgodności wagi automatycznej |  | JN 1440 |
| --- | --- | --- |

Dokumentacja techniczna dołączona do wniosku o dokonanie oceny zgodności wagi automatycznej powinna być opracowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca..2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych. Dokumentacja ta powinna przedstawiać konstrukcję, wykonanie oraz działanie wagi automatycznej w sposób zrozumiały i umożliwiający dokonanie oceny zgodności z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu.

W szczególności powinna zawierać:

- OGÓLNY OPIS WAGI AUTOMATYCZNEJ

    - Opis typu lub typoszeregu, niezbędne objaśnienia do zrozumienia działania wagi:

    - przeznaczenie i rodzaj wagi (np. waga automatyczna dla pojedynczych ładunków etykietująca kalkulacyjna, waga automatyczna porcjująca selektywna itd.),

    - charakterystyka metrologiczna (klasa dokładności, obciążenie maksymalne, obciążenie minimalne, minimalna masa sumowania, działka elementarna, działka legalizacyjna, działka sumowania, liczba działek, maksymalna wydajność ważenia, itp.),

    - parametry eksploatacyjne (temperatura pracy, napięcie zasilania, ciśnienie robocze itp.),

    - funkcje poszczególnych rodzajów wag (wagi jedno-wielo-zakresowe, działkowe).

    - Realizowane funkcje i urządzenia dodatkowe.

    - Lista wymieniająca i podająca charakterystyki techniczne wszystkich urządzeń wchodzących w skład wagi:

    - urządzenia adiustacyjne,

    - wskazywanie lub drukowanie na potrzeby badań,

    - wskazywanie lub drukowanie w warunkach normalnego działania (wskazania podstawowe, inne wskazania, informacja o wskazaniu lub wydruku),

    - urządzenie drukujące,

    - urządzenie pamięci danych,

    - urządzenia sumujące (dla wag odważających i przenośnikowych),

    - urządzenia wskazujące sumowanie i wskazujące częściowe sumowanie (dla wag odważających i przenośnikowych),

    - urządzenie wskazujące (analogowe, cyfrowe),

    - urządzenie odpylające,

    - urządzenie zerujące, urządzenie podtrzymujące zerowanie,

    - urządzenia tarujące,

    - urządzenie zadające tarę,

    - urządzenie poziomujące, wskaźnik poziomu, ogranicznik pochylenia, maksymalna wartość pochylenia.

    - Budowę części mechanicznej, elektrycznej i pomiarowej.

    - Działanie, z uwzględnieniem procedury adjustacji.

    - Dane techniczne modułów wagi, podzespołów:

    - przetworniki pomiarowe (typy, parametry itp.),

    - system mechaniczny,

    - miernik (typy, specyfikacja techniczna),

    - wyświetlacz; podając funkcje każdego modułu i jego ułamek pi błędów granicznych dopuszczalnych,

    - Informacje dotyczące przypadków szczególnych:

    - specjalne warunki użytkowania (wagi na pojazdach, ładowarkach),

    - reakcja wagi przy wystąpieniu odchylenia znaczącego (przekroczeniu wartości zmiany krytycznej),

    - działanie wyświetlacza po włączeniu wagi,

    - pozostałe istotne informacje.

    - Interfejsy: typy, obszar zastosowania, odporność na zewnętrzne sygnały wpływające, urządzenia peryferyjne podłączone do badań zakłóceń.

    - Urządzenia peryferyjne, np. drukarki, zdalne wyświetlacze, które będą uwzględnione w zatwierdzeniu typu.

    - Inne urządzenia lub funkcje, np. do innych zastosowań niż wyznaczenie masy (nie będące przedmiotem oceny zgodności).

    - Wytyczne odnośnie instalacji, jeśli istnieją.

    - Zakres stosowalności / szczegółowy zakres eksploatacji.

    - Informacje dotyczące oznaczeń, sposobów zabezpieczeń istotnych elementów; miejsce nałożenia cech legalizacji.

- DOKUMENTACJĘ KONSTRUKCYJNĄ I WYKONAWCZĄ.

  - Normy lub przepisy odnośnie projektowania i wytwarzania, jeżeli są stosowane.

  - Wskazanie normy zharmonizowanej lub dokumentu normatywnego, jeśli została zastosowana w całości lub w części.

  - Schematy koncepcyjne.

  - Rysunki wykonawcze

  - Schematy części składowych, podzespołów, układów, a w szczególności:

    - nośnia ładunku,

    - układ dźwigniowy, materiał dźwigni,

    - urządzenia przenoszące obciążenie do przetworników pomiarowych,

    - połączenia elektryczne elementów,

    - przetworniki pomiarowe, jeżeli nie prezentowane jako moduły,

    - miernik: schemat blokowy, schemat połączeń, klawiatura wraz z opisem funkcji, widok wyświetlacza,

    - rysunek tabliczki znamionowej,

    - przykłady wydruków,

    - prezentacje wagi (rysunki lub zdjęcia) pokazujące miejsca nałożenia cech zabezpieczających i legalizacyjnych.

  - Opisy i objaśnienia konieczne do zrozumienia rysunków i schematów.

  - Opis rozwiązań przyjętych w celu spełnienia wymagań zasadniczych rozporządzenia, gdy norma zharmonizowana lub dokument normatywny nie jest stosowana.

  - Wyniki wykonanych obliczeń konstrukcyjnych oraz badań.

  - Certyfikaty badań stosowanych modułów (mierników, przetworników pomiarowych).

  - Certyfikat badania typu WE (UE) lub certyfikaty badania projektu WE (UE) wagi, zawierających części identyczne z zastosowanymi w konstrukcji typu wagi będącego przedmiotem badania typu UE.

  - Wyniki badań przeprowadzonych przez producenta wraz z dowodem kompetencji.

  - Wyniki badań z innych laboratoriów.

- INNE DOKUMENTY

- Instrukcję obsługi wagi w języku polskim.

- W przypadku wag elektronicznych -deklarację producenta odnośnie wymagań dla operacji realizowanych programowo, których sprawdzenie nie jest dostępne np. zabezpieczenie przekazywania danych przez interfejs lub opis przewidzianych w wadze zabezpieczeń (w tym programowych) uniemożliwiających niewłaściwe lub niezgodne z prawem stosowanie.

- Aktualny wyciąg z rejestru właściwego dla zgłaszającego. REGON, NIP

- Dokumenty potwierdzające ustanowienie zgłaszającego jako upoważnionego przedstawiciela producenta urządzenia wraz z zakresem uprawnień (dokumenty należy załączyć, jeśli zgłaszającym jest upoważniony przedstawiciel)

- Analizę i ocenę ryzyka w zakresie dokonywanej oceny zgodności.

- Dokumentację oprogramowania

W przypadku wag automatycznych z oprogramowaniem, należy dostarczyć dokumentację tego oprogramowania opracowaną według „Wytycznych Jednostki Notyfikowanej nr 1440 dotyczących zawartości dokumentacji opisującej bezpieczeństwo oprogramowania przyrządu pomiarowego zgłoszonego do badań typu UE wg. Dyrektywy 2014/32/UE (MID)”

W przypadku wstępnego stwierdzenia iż jeden lub kilka aspektów bezpieczeństwa oprogramowania przyrządu lub danych nie zostało przez zgłaszającego przyrząd do badań uwzględnione w opisie Biuro Służby Miar GUM wystąpi pisemnie do zgłaszającego o uzupełnienie dokumentacji oprogramowania o opis określonych aspektów bezpieczeństwa oprogramowania i danych, warunkujący rozpoczęcie technicznych badań przyrządu.

W przypadku wstępnego stwierdzenia braku części dokumentacji technicznej wymaganej przez niniejsze Wytyczne Jednostki Notyfikowanej nr 1440, Biuro Służby Miar GUM wystąpi pisemnie do zgłaszającego 
o uzupełnienie dokumentacji technicznej, której skompletowanie jest warunkiem  rozpoczęcia procedury oceny zgodności.